Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Центрифуга для бактериологической лаборатории |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Центрифуга | - Охлаждение рабочей камеры центрифуги - наличие - Ротор с подвижными (качающимися) креплениями для центрифужных стаканов– наличие - Адаптеры для конических пробирок 15мл/50мл – наличие - Количество вместимости пробирок в роторе: для конических пробирок 15 мл- не менее 32, для конических пробирок 50 мл-не менее 16 - Требования к питанию: 230 В/50–60 Гц (ЕС) - Бакет-роторы и адаптеры должны подходить для пробирок и флаконов объемом в диапазоне не менее 0,2 - 250 мл. - Крышка центрифуги с мягким замком- наличие - Герметично закрывающиеся стаканы (антиаэрозольная защита) - Низкая высота доступа не более 29 см для легкой загрузки и выгрузки образцов. - Компактный размер должен экономить ценное пространство на рабочем столе. - Автоматическое распознавание ротора и обнаружение дисбаланса для максимальной эксплуатационной безопасности- наличие. - Непрерывное охлаждение должен поддерживать постоянную температуру после завершения цикла- образцы должны оставаться прохладными. - Функция отключения ECO должен срабатывать после 8 часов неиспользования для снижения энергопотребления и продления срока службы компрессора. - Технология динамического управления компрессором (DCC) для оптимизации эффективности охлаждения- наличие. - Макс. RCF с бакетным ротором не менее 3324×g (не более 4200 об/мин) - Скоростной диапозон не более 200–14 000 об/мин (ступенька не менее 10 об/мин) - Макс. емкость не менее 4×100 мл - Темпы ускорения/торможения: не менее 10/10 - Количество программ: не менее 35 пользовательских программ. - Таймер не менее от 1 минуты до 99 минут, с функцией непрерывной работы, с коротким вращением-наличие. - Уровень шума: не более 58 дБ(А) - Электропитание: 230 В, 50–60 Гц. - Макс. потребляемая мощность: не более 1650 Вт - Размеры не более (Ш×Д×В) 63,4× 55,0× 34,2 см. - Занимаемая площадь (размеры без передней панели, ШxГ) не более: 64 × 50 см. - Вес продукта, не более: 80 кг. - Высота (с открытой крышкой) не более: 74 см. - Диапазон температур не менее от -9°C до 40°C. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: от +15 до +40 ºC (от +59 до +104 ºF) Относительная влажность: от 20 % до 93 %, при температуре 40 ºC, без конденсации Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа после стабилизации в пределах рабочего диапазона давления. Условия транспортировки: Температура: от -20 до 60 ºC (от -4 до +140 ºF) Относительная влажность: от 5 % до 100 % Атмосферное давление: от 57 кПа до 106 кПа после стабилизации до внешних условий. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик на территории Республики Казахстан |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Заказчика |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Искакова Г.Р.____________________ заведующая бак лаборатории