Техническая спецификация закупаемых товаров

Стол операционный универсальный Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный универсальный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол операционный универсальный | Операционный стол многофункциональный должен иметь модульную конструкцию. Платформа адаптируется практически под любой вид операционного вмешательства. Обшивка пластин стола изготовлена из гексаметоксиметилмеламина. Стол рентгено прозрачен для снимка во время операции. В конструкции операционного стола используется нержавеющая сталь класса не менее 304 для усиления всего корпуса. Должна быть обработана специальными покрытием от коррозии. Ножные пластины пластины могут удержать вес не менее 60 кг. Особенности: для комфорта пациентов и проведения эффективной операции врачом, операционный стол имеет различные функции регулирования. Безопасный, прочный дизайн предупреждает любые поломки механических частей во время операции. Операционный стол состоит из корпуса стола (включая опорную часть, часть трансмиссии и часть электрического управления) и аксессуаров и оснащен электрогидравлическим приводом, позволяющим проводить настройки стола. Поверхность стола разделена на пять секций: изголовье, верхняя спинка, спинка , секция для бедер и раздвоенной ножной секций. Ножные пластины могут выдерживать вес не более 60 кг, и установлена сигнализация, которая автоматически срабатывает, активируется, если порог веса превышен. Панели стола, включающие пять секций, поднимаются и опускаются ножной педалью посредством гидравлического домкрата. Управление продольными наклонами, а также ножными, спинной и головной секциями осуществляется вручную, при этом используются встроенные пневматические пружины. Стол оснащен подвижным шасси с колесами диаметром не более 150 мм и центральным тормозом. Операционный стол может быть оснащена дополнительными аксессуарами, такими как рама экрана для анестезии, подлокотник, опора для ног, подножка, опорная рама, рама поддержки плеча, захват, подушка для лежания, ремешок для тела, устройство для проволочной трубки и так далее. Все функции операционного стола можно активировать с помощью наконечника или боковой панели управления, а некоторые части также можно отрегулировать вручную. Предел прочности доски кровати не более: 99,6 МПа. Марка огнестойкости: В-0. Эквивалент ослабления рентгеновского излучения не менее: 0,65 ммAL Эквивалент ослабления рентгеновского излучения не более: ≤1 ммAL. Изгиб головной секции позволяет максимально удобно для врача и пациента расположить голову и шейный отдел. Платформа изготовлена ​​из светопропускающего энергопроекционного рентгеновского листа, который отвечает требованиям 360-градусной рентгеновской съемки 3D и ортопедических навигационных систем. Предел прочности доски кровати не менее: 99,6 МПа. Эквивалент ослабления рентгеновского излучения не менее: 0,65 ммAL не более: ≤1 ммAL. Стол должен быть оснащен противопролежневым матрацом не менее 60-миллиметров, с антистатической памятью. Которая состоит из: · Водонепроницаемая и антистатическая эластичная ткань. · Пена низкой плотности с эффектом памяти. · Пена высокой плотности с эффектом памяти. · Водонепроницаемая и антистатическая ткань из синтетического волокна. Матрас для сброса давления с эффектом памяти разработан с умеренной жесткостью, что снижает риск возникновения пролежней у пациентов после длительной операции. Имеется два набора независимых электронных операционных систем, один из которых является проводным управлением, а другой является резервной системой управления (панелью) для корпуса операционной кровати. Две системы работают независимо, чтобы гарантировать, что операционная Стол все еще может надежно работать, когда онлайн-управление не работает. С информационным интерфейсом он может поддерживать вспомогательные методы, такие как настенное управление и цифровое дистанционное управление. Функции ручной панели управления: индикатор питания переменного тока, индикатор заряда батареи, индикатор блокировки, индикатор разблокировки, выключение питания, включение питания, блокировка системы, разблокировка системы, перемещение ноги, перемещение головы, основной подъем, основное падение, наклон ноги (высота головы) ноги внизу) , наклон головы (голова низко и ноги высоко), наклон вправо, наклон влево, складывание задней панели, складывание задней панели вниз, положительное сгибание, обратное сгибание, сброс одной кнопкой. Функции боковой панели управления: индикатор блокировки, индикатор разблокировки, выключение питания, включение питания, блокировка системы, разблокировка системы, перемещение ноги, перемещение головы, основной подъем, основное опускание, наклон ноги (голова высоко и нога низко), наклон головы ( головка с низкой высотой стопы), наклон вправо, наклон влево, складывание задней панели, складывание задней панели вниз, положительное сгибание, обратное сгибание, сброс одной кнопкой, индикатор заряда батареи, индикатор питания переменного тока. Матрас, установленный на операционной кровати, представляет собой матрас из пены с эффектом памяти, который фиксируется на поверхности кровати операционной кровати с помощью липучки, и каждый матрас можно снять. Держатели используются для крепления аксессуаров кровати к боковым поручням. Операционный стол можно оснастить двумя типами держателей: стандартными круглыми держателями и облегченными квадратными держателями для крепления принадлежностей с круглыми и квадратными опорными стержнями. Наличие в основании стола кнопки включения/отключения электропитания для заряда батареи. Наличие боковых перил шириной не менее 25 мм для крепления дополнительного оборудования. Рабочая поверхность стола, колонна и основание, включая боковые перила полностью изготовлены из нержавеющей стали. Возможность легкого и быстрого отсоединения головной, ручной и ножных секций. Возвращение в позицию «0» при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. Встроенная перезаряжаемая батарея Работа как от сети, так и от перезаряжаемой батареи. Уровень заряда отражается на дисплее пульта управления и на дисплее на колонне стола. Заряда должно хватать на 1 неделю обычной работы стола или не менее чем 60 циклов движения каждой секции. Наличие встроенного блока с предустановками для работы с беспроводным пультом управления. Рабочая поверхность стола, колонна и основание, включая боковые перила полностью изготовлены из нержавеющей стали. Возможность легкого и быстрого отсоединения головной, ручной и ножных секций. Возвращение в позицию «0» при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. Метод торможения: гидравлический тормоз с электронным управлением. Режим управления: гидравлическое электрическое управление, Способ управления: Ручной: режим управления проводной кнопкой, боковое управление: интегрировано в колонку. Стол поддерживает два рабочих состояния движения и торможения, электронное торможение, а тормозное усилие не менее 200 Н. Имеется функция одноножного аварийного выключателя в случае чрезвычайной ситуации. Сброс одним нажатием: наклон головы и ног, наклон влево и вправо и возвращение задней панели в горизонтальное положение. Величина качания стола: величина вертикального качания не должна превышать 15 мм, величина поперечного качания не должна превышать 10 мм, а величина горизонтального бокового качания не должна превышать 18 мм. Управление ножным переключателем: может выполнять функции наклона головы и стопы, наклона влево и вправо и подъема. Хранение и запись данных: отказоустойчивость. Технические характеристики: Длина не более 2155mm±50mm Ширина не менее 540mm±50mm Высота не более 680mm～980mm Боковой перевод не менее 315mm Тренделенбург не более 30°/ 30° Наклон влево / вправо не более 20°/ 20° Голова вверх / вниз не более 60°/ 90° Верхняя задняя пластина вверх / вниз не более 70°/ 45° Задняя пластина вверх / вниз не более 80°/ 45° Опора для ног вверх / вниз не более 35°/ 90° Пластина для ног наружу 0°～90° Прямое/обратное продольное изгибание не более 220°/ 110° Сброс нажатием одной кнопки наличие Грузоподъемность не менее (кг) 245 Продольное перемещение: расстояние перемещения: не более 320 мм ± 10 мм. Наклон головы/ног: не более 30°/ 30°±5°. Влево/вправо: не более 20°/. 20°±5°. Изголовье / наклон: не более 60°/ 90°±5°. Перемычка на талии не менее: 120 мм ± 10 мм. Верхний щит/склон: не более 75°/ 45°±5°. Объединительная плата/отклонение: не более 80°/ 45°±5°. Нога вверх/вниз: не более 35°/90°±5°. Поверните ножную пластину наружу не менее: 0°~90°±5°. Функция подъема не менее: ход подъема 0 ~ 300 мм ± 10 мм. Однокнопочное прямое/обратное изгибание: положительный угол изгиба не менее: 220°±5°, обратный угол изгиба не менее: 110°±5°. Гидравлическая рабочая среда: гидравлическое масло (+ антиоксидант, ингибитор коррозии) Номинальное рабочее давление гидравлического насоса не более 21 МПаһ. Встроенный аккумулятор Пластина стола для рентгеновских снимков Матрас с антистатическим эффектом памяти В операционный стол встроена батарея, и при ее низком уровне будет подан сигнал тревоги. После подключения шнура питания источники питания переменного и постоянного тока автоматически переключаются. Система поддерживает мониторинг напряжения аккумулятора в режиме реального времени и автоматическую зарядка. Задержка отключения при низком заряде батареи: 5 минут с момента первого предупреждения о низком заряде батареи. Стол соответствует стандарту IPX4. Для очистки корпусов оборудования, шнуров питания и кабелепроводов можно использовать чистящие средства (медицинский спирт (75 %), перекись водорода (3 %), дезинфицирующие средства (изопропиловый спирт (70 %), раствор глутарового альдегида (2 %), дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия) и т. д.). . Очистка аксессуаров безопасна с помощью следующих чистящих средств: гипохлорит натрия, глутаровый альдегид, перекись водорода и т. д. | 1 шт. |
|  |  | Комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | ПО | Прогамное обеспечение | 1шт. |
|  |  | 3 | Пульт управления | Проводной пульт управления столом | 1шт. |
|  |  | 4 | Органайзер | Проводной органайзер - одно вращающееся соединение | 1шт. |
|  |  | 5 | Опора для рук | Опора для рук для операционного стола | 2шт. |
|  |  | 6 | Зажим | Круговой установочный зажим для фиксации | 2шт. |
|  |  | 7 | Ножная педаль | Ножная педаль (для управления движением кровати) | 1шт. |
|  |  | 8 | Рамка для анестезии | Рамка для анестезии для операционного стола | 1шт. |
|  |  | 9 | Пластины | Опорная плита из углеродного волокна | 1шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +5°С ÷ +40◦С. Относительная влажность 15-95%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Подвесная бестеневая лампа для хирургии двухкупольный Лот№2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Подвесная бестеневая лампа для хирургии двухкупольный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Подвесная бестеневая лампа для хирургии двухкупольный | Хирургический бестеневые операционные светильник, потолочный двухблочный светильник LCD монитор не менее 27 дюймов. Встроенная или передвижная видеокамера Mega-Pixel HD с системой автофокусировки. Идеальная эффективность ночного видения с низкой яркостью до 0,001Lux. Не менее 238-мегапиксельная full HD видеокамера. Освещение (люкс) не менее: 40000 -160000 люкс. Мин: 40000~80000 Макс: 120000~160000. Функция смешанного освещения: Смешанный в многоцветном спектре, хирургическое освещение гарантирует идеальную визуализацию на поверхности, а также в глубоких полостях при помощи очень чистого белого освещения. Благодаря технологии оптической инженерии, хирургическое освещение обеспечивает постоянный белый свет, полученный при помощи смешивания разных цветов и стабильную цветовую температуру независимо от блокировки освещения. Эффективное освещение без прожекторов: В хирургии, такой как торакотомия, отраженный свет инструментов, таких как ретрактор и гемостат, можно удалить до полного исчезновения контурных теней. Эллиптический прожектор: За исключением традиционного светового прожектора круглой формы, также предлагает вертикальные и горизонтальные эллиптические прожекторы разного размера. Светодиодный источник света поддерживает более слабое освещение с меньшим количеством ватт, даже под полосой освещения меньше 5500 люкс, освещение является стабильным, постоянным и без мерцания. Беспрецедентное управление тенями: Интеллектуальное управление теневыми эффектами позволяет избежать прямого попадания освещения на хирургов, чтобы помочь им сосредоточиться на своей работе.. Оснащение датчиками освещения помогает уменьшить работу светодиодов непосредственно над головой хирурга и увеличивает подсветку неблокированных светодиодов, одновременно убирая нежелательные затенения. Цветовая температура (K): Цветовая температура является важным параметром высококачественного хирургического освещения. Используются теплые, белые и холодные белые светодиоды, позволяющие гибко регулировать цветовую температуру по мере необходимости. В кардиохирургии, теплый белый с высокой цветовой температурой подчеркивает красные части, чтобы отличить сердце и кровеносный сосуд, в то время как холодный белый с более низкой цветовой температурой подчеркивает желтые части, чтобы различать жир и мышцы. Яркость: Хорошее хирургическое освещение должно, с одной стороны, обеспечивать различную яркость, чтобы удовлетворить различные хирургические требования, а с другой стороны - максимальную яркость, которая помогает четко наблюдать глубокие полости. Энергия излучения: Освещение из периферии источника освещения является одним из важнейших параметров для избегания уплотнения хирургического освещения, а также для скорости конверсии теплового излучения хирургического освещения. Качественное хирургическое освещение должно обладать максимально низкой энергией излучения. Глубина освещения: относится к освещенной глубине с яркостью не мене: > 20% от начальной яркости, что указывает на то, что эффективное хирургическое освещение проникает сквозь ткани в глубокой полости. Беспрецедентное управление тенями: Контроль теней - один из важнейших параметров хирургического освещения. Пройдя самое строгое тестирование контроля теней в торакальной хирургии, хирургическоеосвещение способно удалять нежелательные тени, например те, которые возникают от головы хирурга, и обеспечивать отличную освещенность в течение всего времени работы. Наименьшее инфракрасное излучение Помощь хирургам в выполнении точных операций. Признан лучшим хирургическим освещением в медицине. Долгий срок службы освещения не менее- 13 лет. Преимущества центральной оси: Вращательное движение без ограничительных остановок с отказобезопасными источником питания и передачей сигнала возможно благодаря девятиполюсным токоприемникам. Точка поперечной сшивки оснащена параллельным тросом для обеспечения полного выравнивания линии. Несколько вариантов регулировки высоты не позволяют системе столкнуться с потолком. Специализированная медицинская камера с сенсорным дисплеем не менее 20x оптический зум 12 xцифровой зум. Система автофокусировки. Идеальная эффективность ночного видения с низкой яркостью до 0,001Lux. Не менее 238-мегапиксельная full HD видеокамера. Освещение (люкс) не менее: 40000 -160000 люкс. Мин: 40000~80000 люкс макс: 120000~160000. Количество источников света не менее: основная лампа ≥ 80, вспомогательная лампа ≥ 45. Индекс излучения не более: Ee≤580Вт/м2, Ee:Ec≤3,55±10% мВт/(м2·люкс). Глубина освещения: Основной свет не менее: 1500 ± 400 мм (расстояние между верхним и нижним положением 20% центральной освещенности); 700 ± 200 мм (расстояние между верхним и нижним положением 60% центральной освещенности) Спутниковый свет не менее: 1900 ± 400 мм (расстояние между верхним и нижним положением 20% центральной освещенности); 800 ± 200 мм (расстояние между верхним и нижним положением 60% центральной освещенности). Коэфф. затененности в глубоких полостях 65% 45%. Цветовая температура не хуже (K) 3800-5500k. Индекс цветопередачи не менее: 98. Повышение температуры головки ≤1°C. Срок службы источника света не менее 95 000 часов. Стерильная ручка. Разборная и автоклавируемая Коррекция света и тени: интеллектуальная технология управления тенями. UV излучение ≤5,5 Вт/м2 (длина волны менее 400 нм) Прерывание питания и восстановление не менее 1с (Восстановление 40000лк, 90% освещенности); 3 с (Восстановление освещенности до сбоя питания); Угол поворота и движущая сила: Траверса вокруг колонны не менее: > 360° (угол), <35 Н (движущая сила); Пружинный рычаг вокруг траверсы не менее: 340°±5°(угол), <35Н (движущая сила); Рычаг пружины движется вверх и вниз: 45°(верхний), 50°±5°(нижний), <45Н (движущая сила); Верхнее колено вокруг пружинного рычага (направление X): 340°±5°(угол), <25Н (движущая сила); Нижний локоть вокруг верхнего локтя (направление Y): 340°±5°(угол), <25Н (движущая сила); Панель лампы вокруг нижнего локтя (направление Z): 180°±5°(угол), <25Н (движущая сила); Поддерживается настенное управление, совместная отладка, цифровое дистанционное управление операционной. | 1 шт. |
|  |  | Комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основная лампа | Основная лампа | 1 шт. |
|  |  | 2 | Лампа | Боковая лампа | 1 шт. |
|  |  | 3 | Камера | 238-мегапиксельная full HD видеокамера | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор | Монитор для отображения | 2 шт. |
|  |  | 5 | Управление на стене | Управление на стене | 1 шт. |
|  |  | 6 | Ручка | Стерилизуемая ручка для передвижения | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Портативный дефибриллятор Лот№3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Портативный дефибриллятор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Портативный дефибриллятор | Дефибриллятор портативный бифазный с цветным 4-х канальным монитором: ЭКГ, опционально возможны SPO2, CO2, НИАД. Предназначен для работы в операционных, отделениях реанимации, кардиологии и кардиохирургии, санавиавции, машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара Требования: Простая работа с выполнением трех операций, от включения электропитания до разрядки энергии Основная функциональная проверка: зарядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги и речевой информации и кривой дефибрилляции. Быстрое переключение: ЭКГ- разряд Чувствительный переключатель синхронизации Возможность SpO2 и CO2 мониторинга Возможность мониторинга НИАД Встроенный 3- канальный термопринтер с ручной и автоматической записью Возможность работы от сети и батареи Время зарядки при включении в сеть- не более 5 сек Технические характеристики Режим бифазного импульса 2-фазный усеченный экспотенциальный импульс постоянной энергии Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю не менее 6,5'' 132 х 99 мм Расположение дисплея под углом для удобного обзора для оператора Наличие программного интерфейса на русском языке Наличие всех жестких кнопок и ручек регулировок на русском языке Не менее 4-х волновых кривых (ЭКГ, Пульс, SpO2, CO2) скорость развертки 25 или 50 мм/сек До 8 цифровых параметров Режимы работы: асинхронная дефибрилляция Режимы работы: синхронная дефибрилляция (кардиоверсия) Режимы работы: автоматическая наружная дефибрилляция (АНД) Дефибрилляция наружными многоразовыми электродами. Совмещенные взрослые и детские электроды для дефибрилляции (детские находятся под взрослыми) Возраст: взрослые, дети, новорожденные Возможность дефибрилляция наружными одноразовыми клеющимися электродами. Возраст: взрослые, дети Размер накладного электрода Для взрослых: 70 ±3 × 106 ±3 (мм)- Размер накладного электрода Для детей: 45 ±3 × 53 ±3 (мм2) – Возможность дефибрилляция внутренними ложкообразными электродами на открытом сердце. Возможность присоединения внешних электродов для дефибриляции новорожденных Электроды для внутренней дефибрилляции, не менее 5 размеров (Опция) Наличие разъёма AUX OUT для синхронизации работы (дефибрилляции) с внешними устройствами: прикроватными мониторами, кардиографами, контрпульсаторами Уровни энергии: от 2 до 270 Дж; 14 ступеней количество дефибрилляций: до 100 дефибрилляции при 270 Дж (на полность заряженой батарее) Время набора заряда до 200 Дж мене 4 сек, до 270 Дж менее 5 сек при работе от сети ЭКГ-мониторинг Диапазон ЧСС: 15-300 уд в мин "Анализ ЭКГ на 3 отведения: I, II, III по 6 отведениям: I, II, III, aVR, aVF, aVL" Верхняя граница тревог: 35-300 уд/мин, шаг 1 Нижняя граница тревог: 30-295 уд/мин, шаг 1 Выбор чувствительности ЭКГ: 1/4, 1/2, x1, x2, x4 Чувствительность внешнего входа ЭКГ 10 мм/В ± 5% (чувствительность ×1 Быстрое восстановление кривой ЭКГ после дефибрилляции. Не более 3 сек. Функция AED (автоматической внешней дефибрилляции) При обнаружении шокового ритма по ЭКГ, дефибриллятор автоматически заряжает энергию для дефибрилляции. Голосовое напоминание С голосовым блоком, в режиме AED Запись звука окружающей обстановки во время СЛР и кривой ЭКГ на карту SD Встроенный многоканальный принтер. Сохранение и распечатка отчетов. Автоматическое сохранение данных за 4 секунд до и 8 секунд после дефибрилляции Индикация качества контактов электродов Цветные светодиоды (3 цвета- 3уровня) Наличие на рукоятках Фильтр помех. Высокая помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры Система тревог (визуальные и звуковые сигналы) Датчик SpO2 не работает Модуль SpO2 не работает Адаптер CO2 неисправен Сенсор CO2 не работает наличие Модуль CO2 не работает Перегрев Ошибка управления высокого напряжения Ошибка схемы управления реле Вставьте батарею Неисправность питания Зарядите батарею Замените батарею Ошибка FET Установите энергию на 50 Дж или меньше Тревога ЧСС Тревога частоты дыхания Тревога SpO2 Тревога etCO2 Смените одноразовые накладные электроды Смените одноразовые накладные электроды Подключите накладные электроды Используйте одноразовые накладные электроды Выберите отведение ЭКГ Выберите другое отведение Замените электроды ЭКГ Проверьте электроды ЭКГ Измерения SpO2 нестабильны Поиск пульсаций SpO2 Проверьте область датчика SpO2 Проверьте модуль SpO2 Модуль SpO2 отсоединен Модуль СO2 отсоединен Апноэ Настройки оператора Выбор энергии 3х разрядов AED 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж Время анализа при СЛР Время звука тайминга при СЛР Выбор уровня звука тревоги 4 уровня Выбор уровня звука заряда 4 уровня Выбор уровня звука голосовой подсказки 4 уровня Скорость печати 2 уровня Величина символов при печати 2 размера Возможнность работа с SD картой Выбор, отображать или нет функциональные кнопки препаратов (Adrenalin, Atropine, Lidocaine, Other) Опции мониторинга SpO2, СО2 Програмное обеспечение в меню дефибриллятора на SpO2 Опции мониторинга НИАД Методика измерения - Абсорбционная спектрофотометрия в двух диапазонах волн Методика измерения- обеспечивает повышенную точность измерения в условиях гипоксии и пониженной микроциркуляции. Датчики полностью водозащитные. Диапазон измерения: 0 – 100 % Диапазон измерения пульса: 3 – 300 уд./мин. Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 70% до 80%) Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8, AUTO Программное обеспечение в меню дефибриллятора на измерение EtCO2 Метод измерения: По основному потоку Соответствие Возможность проведения капнометрии Подключение CO2 и SPO2 с помощью дополнит. блока интерфейса DSI Возможность проведения капнометрии для интубированных пациентов Возможность проведения капнометрии для неинтубированных пациентов Диапазон измерения: 0 – 100 мм.рт.ст. Время разогрева: не более 5 с Время отклика: 160 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% Определяемая частота дыхания: 3 – 150 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) Точность измерения: ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) ± 10% показания (от 40 до 100 мм.рт.ст.) Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги Возможность сохранения и обработки данных ЭКГ на компьютере при помощи специального ПО (опция) Разъем для карты памяти SD Возможность записи в память SD карты данных ЭКГ, отчетов дефибрилляции, тревогам и окружающего звука (до 169 часов) вместе с кривыми ЭКГ и даленейшая передача на персональный компьютер Время работы аккумулятора от одной зарядки: не менее 2 часов непрерывной работы или 100 разрядов при 270 Дж Индикатор заряда аккумулятора с указанием количества разрядов сетевое напряжение 100-240 В/50- 60 Гц (автоматическое переключение) Размеры не более 35 х 30 х 25 см. Вес не более 7 кг Электробезопасность – II класс, тип BF | 1 шт. |
|  |  | Комплектующие Портативный дефибриллятор с функцией скролинга памяти ЭКГ, цветным 6,5" дисплеем, встроенным 3-канальным термопринтером, зарядным устройством, индикатором контакта электродов и сменными электродами - 1 компл. Интерфейс и надписи на русском языке Перезаряжаемый аккумулятор - 1 шт Электродное отведение, для 3-х электродов - 1 шт Кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов - 1 шт Бумага для регистрации, рулон - 1 шт Кабель питания – 1 шт. |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Наркозно-дыхательный аппарат Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат | Анестезиологическая станция для ингаляционной анестезии и вентиляции пациентов, подходящая для взрослых, детей, и новорожденных. Анестезиологическая станция устанавливается на тележке с четырьмя колесами с системой тормозной фиксации передних колес. Тележка маневренная и мобильна для удобства перемещения аппарата внутри больницы. Рабочая поверхность для записей. Светодиодное освещение рабочей зоны. В нижней части корпуса два выдвижных ящика для принадлежностей. Цветной дисплей не менее 12,1-дюймов. Понятное меню управления. Крепление для 2-х испарителей. Абсорбер. ACGO. Удобство расположения основных элементов управления: APL клапан, переключатель ручной/механической вентиляции, экстренная подача кислорода. Аппарат оснащен расходомером. Расходомер полуэлектронный. Тип смесителя механический. Цифровой и виртуальный дисплей. Механическое управление. В комплектацию входит малошумный компактный и мобильный компрессор медицинского воздуха, используется в качестве основного воздушного компрессора для ИВЛ либо в качестве запасного устройства в режиме ожидания. Для удобства работы опорный рычаг для контура пациента, кронштейн для установки монитора (опция). Наркозный аппарат состоит из системы подачи анестезирующего газа, устройства подачи анестезирующего газа, анестезиологического аппарата ИВЛ, узла расходомера, анестезиологической дыхательной системы, активной системы удаления анестезирующего газа, монитора (опция – модуль AG, модуль CO2, NMT, модуль BIS, многопараметрический монитор пациента). Основной блок анестезиологической станции 1 шт. Интерфейс не хуже:; ><. Информация; на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. Управление; 1) сенсорный экран 2) ручка управления 3) функциональные кнопки быстрого доступа. Монитор аппарата; Сенсорный ЖК-экран TFT. Диагональ не менее; 12,1 дюймов. Разрешение не менее; 800x600. Индикатор тревоги мигает, указывая на активный сигнал Светодиодное освещение; Наличие Наличие. Самодиагностика не хуже:; ><. Самодиагностика аппарата после включения электропитания аппарата; Наличие. Предстартовое меню не хуже:; ><. Выбор категории нового пациента; Наличие. Настройка типа пациента[Adu], [Ped], [Neo]; Наличие. Автоматический расчёт идеального веса; Наличие. Выбор параметров предыдущего пациента из энергонезависимой памяти [Previous Patient] - предыдущий пациент; Наличие. Режимы и типы вентиляции не хуже:; ><. Наличие режимов вентиляции не менее:; 7. Вентиляция с управляемым объемом (V-CMV) (VCV); Наличие. Вентиляция с управляемым давлением (P-CMV) (PCV); Наличие. Вентиляция с поддержкой давлением (PSV); Наличие. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управляемым объемом (V-SIMV); Наличие. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управляемым давлением (P-SIMV); Наличие. Управляемая вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом (PCV-VG) (PRVC); Наличие. Ручная/спонтанная вентиляция; Наличие. Режим Standby/Ожидание; Наличие. Вход для кислорода высокого давления не хуже:; Наличие. Источник высокого давления кислорода (центральная газораспределительная сеть медицинских газов, кислородные баллоны); Наличие. Диапазон высокого давления кислорода; от 2,8 до 6 Bar (От 280 до 600 кПа). Разъем: NIST; Наличие. Дыхательный контур не хуже:; ><. Сопротивление вдоха не более:; 6 см H2O при расходе 30 - 40 л/мин. Сопротивление выдоха не более:; 6 см H2O при расходе 30 - 60 л/мин. Утечка для взрослых не более:; 200 мл/мин при 50 см H2O. Утечка для детей не более:; 100 мл/мин при 40 см H2O. Стерилизация рабочей части клапана и его мембраны автоклавированием; Наличие. Типы соответствия дыхательных анестезиологических контуров - одноразовые и многоразовые; Наличие. Границы параметров вентиляции (режимы: VCV, SIMV-VC, PCV, SIMV-PC, PSV) не хуже:; ><. Дыхательный объем (VT); 5~1500 мл. Предел давления (Plimit); 10~100 см H2O. Давление на вдохе (Pinsp); (PEEP + 5)~70 см H2O. Поддержка давлением; (PEEP+5) ~50 см H2O. Положительное давление в конце выдоха (PEEP); 0 ~ 30 см H2O. Частота дыхательных движений (Freq); 4 ~ 100 дых. дв./мин. Задержка вдоха (Tip:Ti); ВЫКЛ, 5~60%. Соотношение времени вдоха и выдоха (I:E); 4:1~1:10. Время вдоха (Tinsp); 0,4~5 с. Триггерное окно (Trig Window); 5~95%. Частота дыхательных движений SIMV (Freq); 4~60 дых. дв./мин. Триггер вдоха (Trigger); Давление: 0 ~ - 20 см H2O. Поток: 0,3~15 л/мин. Время ожидания (FreqMin); 2~60 дых. дв./мин. Время нарастания давления (Tslope); 0~2 с. Границы контроля параметров не хуже:; ><. Дыхательный объем (Vt); 0~2500 мл. Минутная вентиляция (MV); 0,1~99,9 л/мин. Частота дыхательных движений (Freq); 0~100 дых. дв./мин. Соотношение времени вдоха и выдоха I:E; 4:1-1:10. Фракция вдыхаемого кислорода (FiO2); 15 ~ 100% (об./об.). Сопротивление воздуха (Raw); 0~250 см H2O/(л/с). Динамическая податливость (Cydn); 0~250 мл/см H2O. Пиковое давление в дыхательных путях (Ppeak); 0~100 см H2O. Плато давления (Pplat); 0~100 см H2O. Положительное давление в конце выдоха (PEEP); 0 ~ 30 см H2O. Кривая давления в дыхательных путях; -20~100 см H2O. Кривая объема; 0~1,6 л. Кривая скорости дыхательного потока; -120~120 л/мин. Кривая ETCO2; 0~100 мм рт. ст.. Ручное дыхание; Наличие. Модуль отсасывания секрета (дополнительная опция) объем не менее; 2,5 литра. Низкопоточная анестезия не хуже:; Наличие. Графический мониторинг не хуже:; Наличие. Комплекс искусственной вентиляции легких может выводить кривые, петли и графики трендов; Наличие. Одновременное отображение кривых не менее; 2 из 3. Петли: поток-давление (F-P), давление-объем (P-V), поток-объем (F-V); Наличие. Тренды графические и табличные; Наличие. Память табличного тренда не менее; Наличие. Интерфейс больших шрифтов; Наличие. Мониторинг С02 не хуже:; Наличие. Кривая СO2; Наличие. Концентрация СО: в конце свободного выдоха (EtCO2); Наличие. Значение CO2 на вдохе (FiCO2):; Наличие. Частота дыхательных движений в дыхательных путях (awRR); Наличие. Сигнализация не хуже:; ><. Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности:; Наличие. Тревоги с настраиваемыми границами не хуже:; ><. верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях (Paw High - Paw Low); Наличие. верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания (MV High - MV Low); Наличие. верхняя и нижняя граница дыхательного объема (VTe High - VTe Low); Наличие. верхняя и нижняя граница частоты дыхания (f-Total High - f-total Low); Наличие. время апноэ (T-apnea High); Наличие. подача кислорода (FiO2 High - FiO2 Low); Наличие. Пределы давления в дыхательных путях (Pressure Limiting, Continuous, Negative); Наличие. Проверка тревог не хуже:; ><. отсоединение пациента (разгерметизация контура); Наличие. высокая подача кислорода; Наличие. отсутствие подачи кислорода; Наличие. разряд или неисправность аккумулятора; Наличие. отсутствие сетевого питания; Наличие. Данные о тревогах не хуже:; ><. Сообщения о тревоге не более; 500 событий. Датчик потока; Наличие. Датчик кислорода не хуже:; ><. Диапазон измерения; 0-100% 02. Время отклика не более; 6 сек. Клапан APL не хуже; ><. Регулировка предела давления дыхания при ручной вентиляции; Наличие. Утечка клапана APL не более; 50 мл/мин (шкала APL на 75). Регулировка объема не более; ~75 см H2O. Память аппарата сохраняет не хуже:; ><. Тенденции будут перезаписаны после перезапуска аппарата.; Наличие. Когда содержимое журнала достигнет полной емкости, система автоматически удалит старую информацию в порядке поступления; Наличие. Технические требования безопасности не хуже:; ><. Защита от поражения электрическим током (основная изоляция и приспособления-зажимы); Тип I ,. Повышенная степень защиты и изолированная рабочая часть (без защиты от разряда дефибриллятора); Тип BF. Выходы устройства не хуже:; ><. Интерфейс VCM_Cal.; Наличие. USB (2) порт; Наличие. Сетевой интерфейс (8-контактный разъем RJ45 ); Наличие. Интерфейс ISP; Наличие. Интерфейс Flow_Cal.; Наличие. Физические параметры:; ><. Размер, мм; не более 1460 х 900 х 710 мм (± 10 мм) (В х Ш х Г) (включая анестезиологическую дыхательную систему). Вес, кг; не более 111 кг (без анестезиологического испарителя и газового баллона). Экран не менее:; Размеры не менее 12,1 дюймов Сенсорный ЖК-экран TFT Разрешение: 800x600 пикселей. Рабочая поверхность, мм; не более 632 мм x 298 мм x 823 мм (± 10 мм) (В x Ш x Г) (с колесиками). Тележка; не более 12,5 см (5 дюймов) 4 колесика. Светодиодное освещение; Наличие. Выдвижной ящик (2 одинаковых ящика); Размеры не менее 396 мм x 96 мм x 253 мм (± 5 мм) (В x Ш x Г). Электропитание не хуже:; ><. Переменный ток; 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц±3 Гц. Автономное питание не менее; 120 мин. Второй аккумулятор; опция, ещё 120 мин. Вспомогательные электрические розетки не менее; 3 шт. Переменный ток; 100-240 В, 50/60 Гц, 1,3 А. Подача газа не хуже:; ><. Газ в трубопроводе; O2, N2O, воздух. Газ в баллоне (доп.опция); O2, N2O. Трубчатый расходомер не хуже:; ><. Диапазон для воздуха; 0 ~ 10 л/мин. Диапазон для O2; 0 ~ 10 л/мин. Диапазон для N2O; 0 ~ 10 л/мин. Экстренная подача O2; 35~75 л/мин. Вспомогательный источник O2; 0 ~ 15 л/мин. Вспомогательный источник воздуха; 0 ~ 15 л/мин. Система подачи анестетика не хуже:; ><. Емкость меха; 4600 мл, включая мех; емкость аппарата ИВЛ 2730 мл; объем дыхательного мешка 1215 мл. Абсорбер не хуже; ><. Емкость абсорбера не менее; 950 мл. Функция замены резервуара во время операции; Наличие. Материал PPSU (высокопрочный пластик полифенилсульфон) с возможностью автоклавирования при температуре не более; 134оС. Модуль закиси азота; Наличие. Переключатель ручной/механической вентиляции; Наличие. Вспомогательное общее выпускное отверстие для газа (ACGO); Наличие. Силовой кабель переменного тока не менее; 5 м. Шланг подачи газа AIR (5 м); Наличие. Шланг подачи газа O2 (5 м); Наличие. Шланг подачи газа N2O (5 м); Наличие. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 2 | Датчик O2 | Датчик кислорода для измерения FiO2. Диапазон измерения 0-100% О2. Срок службы не менее 1 года. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока вдоха | Многоразовый датчик потока вдоха для измерения дыхательного объема. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчик потока выдоха | Многоразовый датчик потока выдоха для измерения дыхательного объема. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Компрессор медицинского воздуха | Дыхательный воздушный компрессор обеспечивает необходимый сжатый воздух для подачи в аппарат ИВЛ. Он может использоваться в качестве основного воздушного компрессора для ИВЛ либо в качестве запасного устройства в режиме ожидания. Малошумная безмасляная компрессорная станция отвечает самым высоким требованиям: Производительность – 30л/мин при 3х барах. Мгновенная Производительность на вдох – 180л/мин на 0,8сек. Ресивер – 3л. Уровень шума – всего 47 dB(A). Автоматическое испарение конденсата позволяет избежать необходимости ручного слива конденсата, а регулирование давления на входе обеспечивает плавную и энергоэффективную работу. Производи Наркозно-дыхательный аппарат тельность при давлении 3 бара не более 30 л/мин. Пиковая производительность при дыхании не более 180 л/мин на макс. 0.8 сек. Защита от перегрева. Номинальное давление PN не менее 3 бар. Максимальное давление PS не более 8 бар. Рабочее давление максимум не менее 5 бар. Уменьшение точки росы • 5°C при подаче ≥ 30 л/мин и максимальной внешней температуре 40°C • 15°C при подаче ≥ 30 л/мин и максимальной внешней температуре 40°C Объем ресивера не более 3 л Фильтрация: субмикрофильтр не более < 0,3 микрон. Цикл работы S1, непрерывная работа Условия окружающей среды от +5°C до +40°C. Уровень шума при PN 47 dB(A). Емкость устройства не более 250 бар л. Вес не более 40 кг. Размеры (Д x Ш x В) не менее 348 x 515 x 440 мм. Мобильность компрессора за счет 4-х роликов (колесиков), передние два оснащены тормозным замком. В дежурном режиме проветриватель питается от центрального источника сжатого воздуха через штуцер с обратным клапаном. Компрессор находится в режиме ожидания. Если давление в центральной подаче падает ниже 2,7 ± 0,2 бар, реле давления включает компрессор. Если давление в центральной подаче поднимается до 3,2 ± 0,2 бар, реле давления снова выключает компрессор. Предохранительный клапан защищает от чрезмерно высокого давления из центрального источника. Регулирующий клапан находится под давлением в резервуаре и регулирует выработку сжатого воздуха в зависимости от удаляемого объема. Подключение сжатого воздуха доступно как соединение NIST, соединение DISS или быстроразъемное соединение NW 7.2. G1/4" внутренняя резьба. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Система удаления анестезирующего газа в сборе | Система отвода анестезирующих газов AGSS состоит из следующих элементов: клапан ограничения потока, выпускное отверстие AGSS (подключение к больничной сети удаления газов), фильтр, поплавок, смотровое окошко, впускное отверстие AGSS (30-миллиметровый конический разъем), крепежная пластина, порт компенсации давления. Пассивная система отвода: Отрицательное давление 0,3 см H2O. Соединитель выпускного отверстия: Конусный соединитель с внешним диаметром 30 мм. Активная система отвода анестезирующих газов Размеры: не менее 459,8x97x148 мм (ДхШхВ). Скорость утечки газа из системы отвода составляет менее 100 мл/мин. Эндоконус системы сбора AGSS подключается к больничной системе очистки выдыхаемых газов. Система передачи и сбора AGSS - это система обработки для типа с низким расходом, подходящая для диапазона скорости откачки 25 ~ 50 л/мин. Гофрированная трубка для отвода избытка анестезирующего газа. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Модуль отсасывания секрета | Модуль отсасывания для аспирации секрета при проведении интубации пациента. Манометр; банка для секрета объемом не менее 2500 мл, многоразовая; шланг; фильтр. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Испаритель Севофлуран | Испарители жидких анестетиков— устройства, предназначенные для преобразования анестетиков из жидкого состояния в парообразное и подачи получаемых паров в дыхательный контур. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Испаритель Изофлуран | Испарители жидких анестетиков— устройства, предназначенные для преобразования анестетиков из жидкого состояния в парообразное и подачи получаемых паров в дыхательный контур. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Модуль анестезиологических газов AG | Автоматическая идентификация анестезирующего газа, быстрое время прогревания, продолжительный срок службы при значении MAК (минимальная альвеолярная концентрация). В комплекте: одноразовые воздушные адаптеры не менее 10 шт. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Опорный рычаг для контура пациента | Дополнительный опорный рычаг для направления дыхательного контура анестезии от аппарата к пациенту. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Литий-ионный аккумулятор 4.800 мАч | Аккумулятор (встроенный и дополнительный): подключается в случае прерывания электропитания, обеспечивает непрерывную работу наркозно-дыхательного аппарата. Время работы: 120 мин при нормальных условиях (один аккумулятор). И еще 120 мин второй аккумулятор. Время работы аккумулятора может зависеть от циклов разрядки и перезарядки, времени и температуры окружающей среды. Аккумулятор предназначен только для резервного или транспортного использования. Срок службы: не менее 3 года. Время перезарядки: менее 8 часов (в рабочем режиме или режиме ожидания) | 2 шт. |
|  |  | Расходный материал, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 13 | Контур пациента для анестезии, одноразовый, взрослый | Одноразовый анестезиологический контур для взрослых (включая одноразовые дыхательные трубки, соединительные коннекторы, Y-образный коннектор) – не менее 20 шт.в уп. В комплекте: Бактериальный фильтр ¦ Электростатический ¦ Одноразовый ¦ не менее 50 шт | 1 уп. |
|  |  | 14 | Контур пациента для анестезии, многоразовый, взрослый | Многоразовый анестезиологический контур для взрослых (включая многоразовые дыхательные трубки, соединительные коннекторы, Y-образный коннектор) | 1 шт. |
|  |  | 15 | Контур пациента для анестезии, многоразовый, педиатрический | Многоразовый анестезиологический контур для детей (включая многоразовые дыхательные трубки, соединительные коннекторы, Y-образный коннектор) | 1 шт. |
|  |  | 16 | Контур пациента для анестезии, многоразовый, для новорожденных | Многоразовый анестезиологический контур для новорожденных (включая многоразовые дыхательные трубки, соединительные коннекторы, Y-образный коннектор) | 1 шт. |
|  |  | 17 | Дыхательный мешок, силикон, 2 л, многоразовый | Используется для искусственной вентиляции легких в составе анестезиологического дыхательного контура | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 (девяносто) календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Температура: от 5 до 40°C Влажность: не более 80% относительной влажности, без конденсации Атмосферное давление: 70 кПа-106 кПа |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая ОВТ и ДД ____________________Досмагамбетова Ж.М.