Техническая спецификация закупаемых товаров

Набор хирургических инструментов, операционный, большой Лот№1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Набор хирургических инструментов, операционный, большой |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Набор хирургических инструментов, операционный, большой | Набор предназначен для хирургических операций. В состав набора входят: |  |  | 1 набор. |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ FOERSTER-BALLENGER ПРЯМОЙ, ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ГУБКИ, ЗУБЧАТЫЙ 25СМ |  |  | 10 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ 13,0 СМ |  |  | 10 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ 17СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ, 18,0 СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ,14,5 СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ПРЯМОЙ 20СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ, ПРЯМОЙ 14,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ, ПРЯМОЙ 20СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ ALLIS, ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, 15СМ ЗУБЦЫ 5Х6 |  |  | 6 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ BABCOCK КИШЕЧНЫЙ, 16СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ПРЯМЫЕ 16СМ |  |  | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ИЗОГНУТЫЕ 16СМ |  |  | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ 16СМ |  |  | 6 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР ROUX |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | КРЮЧОК VOLKMANN ПОЛУОСТРЫЙ 4 ЗУБЦА 21,5СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | КРЮЧОК VOLKMANN ПОЛУОСТРЫЙ 6 ЗУБЦОВ 21,5СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР-КРЮЧОК CUSHING 10ММ 20СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР PARKER-LANGENBECK ДВОЙНОЙ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 30 MM, |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 40 MM, |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР BALFOUR АБДОМИНАЛЬНЫЙ 200ММ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ПРОВОДНИК ДЛЯ ЛИГАТУРЫ KÖNIG 3ММ, 19,5СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ИГЛА-НОЖ DESCHAMPS ЛЕВАЯ, ТУПАЯ 20СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛА-НОЖ DESCHAMPS ПРАВАЯ, ТУПАЯ 20СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 16 СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 18,0 СМ |  |  | 3 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ. АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА YANKAUER. |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ, 23,0 СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | КОНТЕЙНЕР NOPA: ПОДДОН НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 580Х280Х150ММ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | КОНТЕЙНЕР NOPA: КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 580Х280ММ, КРАСНАЯ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА 535Х245Х100ММ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ФИЛЬТР NOPA, PTFE, 1ШТ-1000ЦИКЛОВ, КРУГЛЫЙ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 3 |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 4 |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 7 |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ 17СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ПРЯМОЙ 14,5СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ HALSTEAD КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ", ПРЯМОЙ 12,5СМ |  |  | 5 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ HALSTEАD КРОВОВСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ", ИЗОГНУТЫЙ 12,5СМ |  |  | 10 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ПРЯМЫЕ 16СМ |  |  | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ИЗОГНУТЫЕ 16СМ |  |  | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ 16СМ |  |  | 4 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР RICHARDSON 24,0 СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР DEAVER 50ММ 30,5СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР-КРЮЧОК 10ММ 20СМ |  |  | 2 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 30 MM, |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР BALFOUR АБДОМИНАЛЬНЫЙ 200ММ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ЗОНД ДЛЯ СЛЕЗНОГО КАНАЛА, 13СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ПРОВОДНИК ДЛЯ ЛИГАТУРЫ KÖNIG 3ММ, 19,5СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 16 СМ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ |  |  | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 7К |  |  | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 Лот№2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Столик медицинский для анестезиолога СИ-12 | Конструкция столика – разборная. Не менее 3 полки выполнены из нержавеющей стали. Бортики по периметру полок предупреждают падение инструментов и медикаментов. Ящик на роликовых направляющих оснащен замком. Тазик почкообразный из нержавеющей стали установлен на поворотном кронштейне. Не менее 2 ручки обеспечивают удобство перемещения столика. Столик установлен на 4 медицинских колесах диаметром не менее 75 мм, из них не менее 2 с тормозом. Технические характеристики: Длина, не менее мм 750 Ширина, не менее мм 475 Высота, не менее мм 917 Масса, не менее кг 19 Допускаемая нагрузка на столик, не менее кг 25 | 2 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Столик для операционных и процедурных кабинетов СМИ 009 | Тип Медицинский столик Тип опор Колесные опоры Колесные опоры 4 (шт.) Полкане менее 1 шт. Тип конструкции Сборно-разборная Назначение Для хирургических инструментов Габаритные размеры: Длина не более 600 мм Высота не более 900 мм Ширина не более 400 мм; Материал изготовления: Материал каркаса – металл Материал полки – металл | 4 штука |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Ларингоскоп в комплекте с клинками Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ларингоскоп в комплекте с клинками |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскоп в комплекте с клинками | Набор ларингоскопический Миллер С/Макинтош С взрослый, 1 рукоятка+ 3 клинка без F.O. многоразовый. | 1 штука |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Ушиватель органов УО40 Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ушиватель органов УО40 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушиватель органов УО40 | Назначение Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов Технические данные Длина шва, мм 40 Тип шва двухрядный шахматный Расстояние от скобочного шва до среза тканей: не более 1,6 мм Ширина упорной губки ушивателя: не более 5 мм Количество скобок в шве: не менее 21 скобок Размер скобок, не более мм 0,25х4х5,5 Зазоры прошивания, мм 0,9-2,5 Габаритные размеры, не более мм 290х88х18 Масса, кг не более 0,36 Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа соответствие Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. соответствие Комплектность Ушиватель, шт. 1 Магазин пластмассовый, шт. 20 Скобка не более 0,25х4х5,5 мм, шт. 1500 Коробка для скобок, шт. 1 Пинцет для скобок, шт. 1 Образец прошивания, шт. 1 | 2 штука |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Ушиватель органов УО-60 Лот №6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ушиватель органов УО-60 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушиватель органов УО-60 | Назначение Ушиватели органов предназначены для ушивания тканей легкого, блока сосудов легкого, культей желудка, кишок и других органов. Принцип действия ушивателей заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается металлическими П-образными скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В и образуют герметичный двухрядный шахматный шов Технические данные Длина шва, мм 60 Тип шва двухрядный шахматный Расстояние от скобочного шва до среза тканей: не более 1,6 мм Ширина упорной губки ушивателя: не более 5 мм Количество скобок в шве: не менее 21 скобок Размер скобок, не более мм 0,25х4х5,5 Зазоры прошивания, мм 0,9-2,5 Габаритные размеры, не более мм 290х88х18 Масса, кг не более 0,36 Взаимозаменяемость магазинов в пределах всех ушивателей данного типа соответствие Возможность многоразового применения пластмассовых магазинов. соответствие Комплектность Ушиватель, шт. 1 Магазин пластмассовый, шт. 20 Скобка не более 0,25х4х5,5 мм, шт. 1500 Коробка для скобок, шт. 1 Пинцет для скобок, шт. 1 Образец прошивания, шт. 1 | 2 штука |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Отсасыватель медицинский В-40Лот №7

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Отсасыватель медицинский В-40 |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Отсасыватель медицинский В-40 | Отсасыватель медицинский В-40 – предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объёмом аспирации. Особенности: · низкий уровень шума; · плавная регулировка вакуума; · надежный, не требующий обслуживания мембранный насос; · емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения. Технические характеристики: · максимальный вакуум: более 80 кПа; · производительность по воде более 6 л/мин; · производительность по воздуху более 18 л/мин; · емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3л; · трубка отсоса - диаметр не более 8 мм, длина не менее 2 м; · электропитание - 230 В, 50 Гц; · потребляемая мощность - 60 Вт; · габаритные размеры – не более 310х300х310 мм; · масса не более 7 кг. | 1 штука |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации: | Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая ОВТ и ДД ____________________Досмагамбетова Ж.М.