Техническая спецификация

Ультразвуковая  диагностическая система Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ультразвуковая диагностическая система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Консоль | Физические свойства консоли ультразвуковой системы Высота регулируемая не менее 1335 не более 1710 мм Ширина не более 530 мм. Глубина не более 750 мм Вес не более 79,8 кг (без аксесуаров) Регулировка панели управление по высоте не более 180 мм Регулировка панели управления по горизонтали +/- 30° Технические характеристики консоли Наличие не менее 4 активных портов (не включая порт для карандашного датчика) Снабжена 4 поворотными колесами с тормозной системой Эргономичная панель управления (лево-право ,вверх-вниз) Наличие сенсорного экрана Не менее 10,1'' ЖК цветной монитор с светодиодной подсветкой Разрешение не менее 1280х800 Наличие виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Светящиеся обозначения контрольной панели Сенсорный экран (Touch Screen) Наличие трекбол Не менее 6 держателей датчиков Наличие передней и задней ручки Не хуже операционной системы Windows 7 Возможность подключения ЭКГ модуля Возможность подключения - подогрева геля Процессор не хуже Inteli3-4100E 2,4GHz ОЗУ не менее 8Gb Жесткий диск не хуже SSD не менее 512Gb Характеристика монитора ультразвуковой системы Монитор диагональю не менее 21,5 дюймов с светодиодной подсветкой Разрешение не менее 1920х1080 (16:9) Количество цветов не менее 16,7 М Наличие регулировка яркости Интерактивное динамическое программное меню Регулировка монитора по высоте не менее 180 мм Область применения Брюшная полость Кардиология Гинекология Скелетно-мышечные исследования Акушерство Педиатрия Малые органы (щитовидная железа, молочная железа и тд.) ТКД Урология Сосудистые исследования Системные характеристики Число цифровых приемо-передающих каналов – не менее 1,146,880 Гибридное цифровое формирование луча Частотный диапазон 1- 18 MHz Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см Не менее 256 оттенков серого Количество фокусов не менее 4 Многочастотная/широкополосная технология Система внутреннего динамического диапазона не менее 256 Смешивание частоты Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима) Максимальная частота цветных кадров не менее 400 Hz (в зависимости от датчика и режима) Изменение направления: право/лево, верх/низ Поворот изображения не менее: 90, 180, 270 градусов Резервное копирование/восстановление данных Доступные режимы сканирования 2D – режим Динамический диапазон максимально 256 Наличие цветовых карт не менее 11 Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл. Скорость воспроизведение кинопетли не менее: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см Количество фокусов не менее 4 Изменение направления: право/лево, верх/низ Смешивание частоты Наличие регулировки частот Усиление: 0 – 100 Наличие не менее серых карт 12 Harmonic: вкл., выкл. Размер изображения регулируемый 70 – 100% Плотность линии: низкое, среднее, высокое Количество линий не хуже TG 8 Усреднение кадров не менее 9 Мощность регулируемая 2 – 100 Уровень отклонения: 0 – 30 PulseInversionHarmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика) Наличие - Трапециевидного режима Область сканирования: 40 – 100% М - режим Динамический диапазон максимально 256 Изменяемая скорость развертки Наличие не менее серых карт 12 Наличие цветовых карт не менее 11 Формат дисплея: Только М - режим Верх/низ, лево/право Размер не менее 50/50, 30/70, 70/30 Усиление М-режима: 0 – 100 Изменение мощности 2 – 100 Наличие цветного М – режима Наличие анатомического М - режима Режим цветного доплера (CD) Наличие цветовых карт 12 Изменение шагов базовой линии не менее-8/8 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии не менее 3 шага Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов Усреднение кадров не менее 10 шагов Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый не менее 4 шага ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz Режим энергетического доплера (PD) Наличие цветовых карт не менее 12 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии 3 шага Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов Усреднение кадров не менее 5 шагов Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый не менее 4 шага ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz Режим импульсно-волнового доплера (PWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии – не менее 8/8 Наличие цветовых карт не менее 11 Наличие доплнровских карт не менее 12 Формат дисплея: Только PWD Верх/низ, лево/право Размер не менее 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон 256 ЧПИ 1 – 22,5 KHz Скорость развертки 15 – 117 мм/сек Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Смешанный режим: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Размер контрольного объема регулируемый 0.5 – 25 мм Фильтр регулируемый до 4 Постоянно волновой доплер (CWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии –не менее 8/8 Наличие цветовых карт не менее 11 Наличие доплеровских карт не менее 12 Формат дисплея: Только СWD Верх/низ, лево/право Размер не менее 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон не менее 256 Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Скорость развертки 18 – 142 мм/сек Фильтр регулируемый до 4 | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Врач УЗИ       Ирсдавлатов Ш.Х.