Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе № 1 Лот

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль | Ультрадыбыстық жүйе консолінің физикалық қасиеттері Реттелетін биіктігі 1335 кем емес 1710 мм артық емес Ені 530 мм-ден аспайды. Тереңдігі 750 мм артық емес Салмағы 79,8 кг-нан аспайды (аксессуарларсыз) Басқару панелін биіктігі 180 мм ден аспайтын етіп реттеу Басқару тақтасын көлденеңінен реттеу + / - 30° Консольдің техникалық сипаттамалары Кемінде 4 Белсенді порттың болуы (қарындаш сенсорына арналған портты қоспағанда) Тежегіш жүйесі бар 4 айналмалы дөңгелектермен жабдықталған Эргономикалық Басқару тақтасы (сол-оң ,жоғары-төмен) Сенсорлық экранның болуы Кем дегенде 10,1" жарықдиодты жарығы бар СКД түсті монитор Рұқсаты 1280х800 кем емес Болуы виртуалды алфавиттік-сандық пернетақта Толық шығарылатын алфавиттік сандық QWERTY пернетақтасы Басқару тақтасының жарқыраған белгілері Сенсорлық экран (Touch Screen) Трекболдың болуы Кем дегенде 6 сенсор ұстағыш Алдыңғы және артқы тұтқаның болуы Windows 7 амалдық жүйесінен жаман емес ЭКГ модулін қосу мүмкіндігі Қосылу мүмкіндігі-гельді жылыту Процессор inteli3-4100E 2,4 GHz-ден жаман емес Кемінде 8Gb жедел жады Қатты диск SSD ден кем емес 512Gb кем емес Ультрадыбыстық жүйе мониторының сипаттамасы Жарықдиодты жарықтандырылған диагоналы кемінде 21,5 дюйм болатын Монитор Рұқсат 1920х1080 кем емес (16: 9) Гүлдер саны 16,7 М кем емес Болуы жарықтықты реттеу Интерактивті динамикалық бағдарламалық жасақтама мәзірі Мониторды кемінде 180 мм биіктікте реттеу Қолдану саласы Іш қуысы Кардиология Гинекология Тірек-қимыл аппаратын зерттеу Акушерлік Педиатрия Шағын органдар (қалқанша безі, сүт безі және т.б.) ТКД Урология Қан тамырларын зерттеу Жүйелік сипаттамалары Сандық қабылдау-беру арналарының саны-1,146,880 кем емес Гибридті сандық сәулені қалыптастыру 1-18 MHz жиілік диапазоны Сканерлеудің максималды тереңдігі (сенсорға байланысты) кемінде 38 см Кем дегенде 256 сұр реңк Фокустар саны кемінде 4 Көп жиілікті / кең жолақты технология Ішкі динамикалық диапазон жүйесі кемінде 256 Жиілікті араластыру Максималды кадр жиілігі кемінде 2000 Hz (сенсор мен режимге байланысты) Түсті кадрлардың максималды жиілігі кемінде 400 Hz (сенсор мен режимге байланысты) Бағытты өзгерту: оң/сол, жоғарғы / төменгі Кескінді бұру кем емес: 90, 180, 270 градус Деректердің сақтық көшірмесін жасау/қалпына келтіру Қол жетімді сканерлеу режимдері 2D режимі Динамикалық диапазон максимум 256 Түсті карталардың болуы кемінде 11 Фильм циклін ойнату: қосулы., өшірулі. Кинотаспаны ойнату жылдамдығы кем емес: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Сканерлеудің максималды тереңдігі (сенсорға байланысты) кемінде 38 см Фокустар саны кемінде 4 Бағытты өзгерту: оң/сол, жоғарғы / төменгі Жиілікті араластыру Жиілікті реттеудің болуы Күшейту: 0-100 Кемінде сұр карталардың болуы 12 Гармоникалық: қосулы., өшірулі. Кескін өлшемі реттелетін 70 – 100% Сызық тығыздығы: төмен, орташа, жоғары Жолдар саны TG 8-ден жаман емес Кадрлардың орташалануы кемінде 9 2 – 100 реттелетін қуат Ауытқу деңгейі: 0-30 PulseInversionHarmonic: қосулы., өшірулі. (сенсорға байланысты) Трапеция режимінің болуы Сканерлеу аймағы: 40 – 100% М-режимі Динамикалық диапазон максимум 256 Өзгермелі сканерлеу жылдамдығы Кемінде сұр карталардың болуы 12 Түсті карталардың болуы кемінде 11 Дисплей пішімі: Тек М режимі Жоғарғы / төменгі, сол / оң Өлшемі 50/50, 30/70, 70/30 кем емес М режимін күшейту: 0-100 Қуаттың өзгеруі 2 – 100 Түсті М-режимінің болуы Анатомиялық М-режимінің болуы Түсті Доплер режимі (CD) Түсті карталардың болуы 12 Негізгі сызықтың қадамдарын кем дегенде-8/8 өзгерту Балансты өзгерту 0-16 Сызықтың тығыздығын кем дегенде 3 қадамға өзгерту Кем дегенде 5 қадаммен реттелетін сезімталдық Кадрларды орташалау кемінде 10 қадам Масштабты төңкеру: қосулы., өшірулі. 0 - 100 реттелетін күшейту 2 - 100 реттелетін қуат Кем дегенде 4 қадам реттелетін сүзгі CNI 0,1-19,5 KHz Энергетикалық Доплер режимі (PD) Түсті карталардың болуы кемінде 12 Балансты өзгерту 0-16 Сызықтың тығыздығын өзгерту 3 қадам Кем дегенде 5 қадаммен реттелетін сезімталдық Кадрларды орташалау кемінде 5 қадам 0 - 100 реттелетін күшейту 2 - 100 реттелетін қуат Кем дегенде 4 қадам реттелетін сүзгі CNI 0,1-19,5 KHz Импульстік-толқындық Доплер режимі (PWD) Автоматты өлшеу: қосу., өшірулі. Негізгі сызықтың қадамдарын өзгерту-кемінде 8/8 Түсті карталардың болуы кемінде 11 Доплнр карталарының болуы кемінде 12 Дисплей пішімі: Тек PWD Жоғарғы / төменгі, сол / оң Өлшемі 50/50, 30/70, 70/30 кем емес Максималды динамикалық диапазон 256 CNI 1-22,5 KHz Сыпыру жылдамдығы 15-117 мм/сек 0 - 100 реттелетін күшейту 2 - 100 реттелетін қуат Масштабты төңкеру: қосулы., өшірулі. Аралас режим: қосу., өшірулі. 0 – 100 реттелетін дыбыс деңгейі% Бақылау көлемінің мөлшері реттелетін 0.5-25 мм 4 дейін реттелетін сүзгі Тұрақты толқындық доплер (CWD) Автоматты өлшеу: қосу., өшірулі. Негізгі сызықтың қадамдарын өзгерту-кемінде 8/8 Түсті карталардың болуы кемінде 11 Доплерлік карталардың болуы кемінде 12 Дисплей пішімі: Тек CCV Жоғарғы / төменгі, сол / оң Өлшемі 50/50, 30/70, 70/30 кем емес Максималды динамикалық диапазон кемінде 256 0 - 100 реттелетін күшейту 2 - 100 реттелетін қуат Масштабты төңкеру: қосулы., өшірулі. 0 – 100 реттелетін дыбыс деңгейі% Сыпыру жылдамдығы 18-142 мм/сек 4 дейін реттелетін сүзгі | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Үй-жайға қойылатын талаптар: Ауданы: кемінде 10 шаршы метр. Электр қуаты: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: жұмыс кезінде: 10-35 °C. Сақтау және тасымалдау: -25-60 °с. Салыстырмалы ылғалдылық: конденсациясыз 75% дейін. Ылғалдылық: жұмыс кезінде: 30% - дан 75% - ға дейін. Сақтау және тасымалдау: 20% - дан 90% - ға дейін. Қауіпсіздік деңгейі: жабдық оттегі немесе азот оксиді бар жанғыш анестетикалық материалдардың қатысуымен қолдануға жарамайды. Электр тогынан қорғау деңгейі (пациентпен байланыс): жабдықтың BF түрі. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

|  |  | Жиынтықтаушылар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Негізгі шам негізгі шам | Негізгі шам негізгі шам | 1 дана |
|  |  | 2 | Шам бүйірлік шам | Шам бүйірлік шам | 1 дана |
|  |  | 3 | Камера 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера | Камера 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера | 1 дана |
|  |  | 4 | Көрсету үшін Монитор Монитор | Көрсету үшін Монитор Монитор | 2 дана |
|  |  | 5 | Қабырғадағы басқару қабырғадағы басқару | Қабырғадағы басқару қабырғадағы басқару | 1 дана |
|  |  | 6 | Тұтқа қозғалуға арналған зарарсыздандырылатын тұтқа | Тұтқа қозғалуға арналған зарарсыздандырылатын тұтқа | 2 дана |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Қуат беру желісінің жерге тұйықталуы, тұрақты және үздіксіз қуат кернеуі (220 Вольт) болуы керек. Жабдықты қосу үшін 3 сымды электр тізбегі бар розетка қажет: фаза, бейтарап, жерге қосу. Қуат кернеуі 220 Вольт, 20А, қуат жиілігі 50 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Дәрігер ____________________